广州中医药大学第一附属医院彩色超声多普勒系统采购项目      招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：彩色超声多普勒系统采购项目

项目编号：广中医一院招【2025】23号

- 项目概况：我院麻醉科一区需购置彩色超声多普勒系统2套。

- 招标限价（人民币）：950000元（大写：玖拾伍万元整）。

- 资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

- 项目需求书：

采购数量：2套。

技术参数

- 用途说明：

  - 用途：用于神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用便携式彩色超声多普勒系统。

- 系统技术规格及概述：

  - ▲＞20英寸无缝纯平投射式电容触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作。

  - ▲主机内置＞2个可激活探头接口。

  - 主机内置＞3个USB 3.0接口

  - 具有二维灰阶模式

  - 具有组织谐波成像模式

  - 具有宽带频移谐波

  - 具有组织特异性成像

  - 具有斑点抑制成像

  - 具有彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 具有频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒

  - ▲具有组织多普勒成像

  - 具有解剖M型模式

  - 具有颈动脉超声成像

  - 具有扩展成像（满足凸阵、线阵两种模式）

  - 具有实时双幅对比成像

  - 一键自动优化（含二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别ROI框位置、角度自动改变）

  - 支持全屏放大，≥2档可调，局部放大（支持前端、后端放大）。

  - 回波增强技术

  - ▲智能血流跟踪（自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节，具备多普勒自动识别功能）

  - ▲多普勒自动识别功能

  - 支持自动锁屏功能，开机状态下锁屏时间≤10秒，便于术中屏幕清洁；

  - 图像后处理，可处理参数＞25种

  - 支持手动触摸屏上注释及手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

  - ▲穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头。

  - ▲屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性。

  - ＞140种体位图

  - 支持英语，中文等不少于10种语言（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - ▲内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导。

  - 具备智能追踪探头信息功能，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯，有助于院感控制。

- 测量/分析和报告

  - 常规测量：距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

  - 全科测量包（包括但不限于急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管等）

  - 具有心脏功能专用测量及分析。

  - ▲具有自动胃窦技术，可自动识别胃窦特征，及自动包络胃窦切面，提供面积及趋势测量图。

- 电影回放和原始数据处理

  - 支持手动、自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置（向后＞450s；向前＞110s）

  - 图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式＞7种、M模式＞4种、彩色模式＞4种、PW模式＞9种。

  - 支持同步存储（支持单帧图像文件包含但不限于 DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：AVI），即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。

- 检查存储和管理

  - 检查存储：＞240GB 固态硬盘

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。

  - 检查管理：专用于病人信息管理

- 连通性要求

  - 支持网络连接：包括但不限于有线网络和无线网络。

  - 支持网络存储。

  - 支持移动设备无线传输要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台。

- 安全和认证

★具有医疗器械注册证。

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶模式

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D＞10 bit

接收方式：发射、接收通道＞1020，多倍信号并行处理

扫描线：每帧线密度＞510超声线

发射声束聚焦：发射＞7段

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:＞35cm

最大帧率: ＞950 帧/秒

相控振: ＞6段

二维灰阶：＞250

动态范围: ＞220

增益调节: B/M/D分别独立可调，＞90

伪彩图谱: ＞7种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±25度

最大帧率: ≥360 帧/秒

支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：包括但不限于反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ＞8.50m/s（连续多普勒速度: ＞37m/s）

最小速度: ＜0.6mm /s

取样容积:可覆盖 0.5-20mm

偏转角度: ≥±25度

零位移动：＞7级

具有快速角度校正。

支持频谱自动测量功能。

- 探头规格

  - ▲配备探头类型：凸阵、经食道、线阵探头；

  - 探头频率：

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥3段

振元：最大有效振元数＞190振元

  - 穿刺引导：凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能

  - 凸阵探头频率范围：可覆盖1.0-5.7MHz；线阵探头频率范围：可覆盖3.0-11.0MHz；经食道探头频率范围：可覆盖2.3-7.2MHz。

  - B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节

  - ▲线阵探头采用按键设计，探头上按键个数＞2个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，包括但不限于增益、冻结、解冻等功能。

- 系统输入和输出

10.1.HDMI: ≥1个

10.2.USB: ≥4个USB 3.0

10.3.网口: ≥1个

- 外设和附件

  - 具有升降台车（包括但不限于含耦合剂杯套组、储物篮、打印机架及电源线等）

  - 具有自动电源卷线功能

  - 支持脚踏开关功能。

12.配置要求

| 配置清单 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 主机 | 2 |
| 全科应用软件包 | 2 |
| 凸阵探头 | 2 |
| 线阵探头 | 2 |
| 经食道探头 | 1 |
| 高级软件（包括但不限于穿刺增强、自动胃窦、自动膀胱、颈动脉超声成像等） | 2 |
| 耦合剂 | 2 |
| 升降台车（含自动卷线器） | 2 |
| 台车（包括：但不限于耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、电源及电源线） | 2 |

13.售后要求

★（1）整机免费保修不少于八年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

（2）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

（3）保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

（4）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

（5）临床培训：免费提供现场临床培训。

（6）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

（7）提供的设备必须是原厂的全新设备。

（8）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

（9）设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式为用户提供设备维修配件需求。

（10）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

（11）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

（12）保修期后，如采购人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不高于成交价的5%/年/套，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

（13）中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

14、开放（或者提供）维修密码（如有）。

15、提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS等（或相关信息系统），所产生费用由中标人负责。

16、交货时间：合同签订后的2个月内到货。

17、需报主要配件优惠价（若有）

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18、需报耗材/试剂优惠价（若有）

| 序号 | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19、需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

20、付款方式：设备验收合格签字三个月后全额付款。

21、提供近三年（2022年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

22、投标人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

23、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

24、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

25、述标、答辩：

（1）述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

（2）答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

26、投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

3、投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

1、报名时间：2025年5月29日至2025年6 月5日17:30；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年6月5日下午17:30前电话或邮件通知招标人。

八、开标时间及地点

1、开标时间：2025年6 月10日上午 9:00

2、开标地点：广州市白云区机场路16号广州中医药大学第一附属医院行政楼102室

3、投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

十、联系人：蔡老师:020-36588744；（项目咨询）

赖老师/黄老师：020-36585829；（招标流程咨询）

十一、咨询时间：工作时间上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

- 2025年5月28日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院彩色超声多普勒系统采购项目（项目编号：广中医一院招【2025】23号）”招标的      （可选“报名”或“投标”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |