广州中医药大学第一附属医院核医学中文报告系统采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：核医学中文报告系统采购项目

项目编号：广中医一院招【2023】25号

- 项目概况：我院影像科需购置核医学中文报告系统1套。

- 招标限价（人民币）：978,600元。

三、资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

四、项目需求书：

（一）采购数量：1套；

（二）技术参数：

1、存储及服务器软件

1.1  数据库服务模块：提供数据库管理服务。

1.2  存储管理服务模块：提供影像的存储和检索功能。

1.3  DICOM服务模块：提供标准DICOM服务。

▲1.4  提供完整的核医学信息管理系统功能：支持从预约登记、病史问诊、药物注射、检查管理、报告书写审核、转审、结构化问诊、临床发布等完整的核医学检查流程信息化管理；提供核医学信息管理系统软件著作权登记证书。

2、预约登记工作站软件

2.1  检查预约，将患者登记、病史信息、费用信息等从HIS或者其他院网系统接收病人的信息或登记新病人，建立新资料。

2.2  打印检查预约单，内有详细通知病人检查注意事项、检查时间、检查地点的内容。

3、多媒体分诊叫号软件

3.1  病人分诊：按挂号序号或到达候检区、候诊区病人身份确认的时间依次安排病人待检、就诊。可自定义叫号房间。支持急诊患者插队。

3.2  分诊显示：提供电子屏显示待检列表或呼叫信息，支持自定义显示屏显示内容，可播放视频。

3.3  分诊叫号：自动电脑合成语音呼叫患者姓名或号码，以及指导信息；支持自定义呼叫内容，可将常用提示语言输入后选择呼叫。

4、技师工作站软件（注射）

4.1  管理患者的注射药物流程：记录患者注射药物、剂量、注射开始时间、注射结束时间、注射后反应等全过程数据。

4.2  护理接诊单，血糖记录、注射记录、记录显像剂、时间、方法、部位以及空针、满针、注射量、病人身高体重以及操作者等信息。

5、技师工作站软件（采集）

采集到到检、取消、结束流程控制，操作记录的常规扫描记录、延迟显像、饮水排尿、利尿剂信息，患者状态的是否符合要求、耐受检查、平躺抖动、头角方向、卧位记录等。提供核医学中文报告系统软件著作权登记证书。

6、药物管理工作站软件

6.1  成品放药进销存。同时支持SPECT药物、PET药物管理。

6.2  放射性药物注射流程和药物质量控制。

7、医生报告及图像融合后处理工作站软件

7.1  图像重建：对SPECT-CT/PET-CT图像进行重建，并对比显示重建后SPECT/PET、CT、FUSED图像的横切面、矢状面和冠状面

▲7.2  图像融合：对 SPECT-CT/PET-CT 图像的横切面、矢状面和冠状面进行融合，融合比例可调。支持SPECT/PET与异机诊断CT或MR图像的异机融合功能。提供多模态图像融合处理系统计算机软件著作权证书。

▲7.3  全身骨显像图像处理功能

▲7.4  甲状腺显像图像处理功能

▲7.5  提供肾动态图像处理功能：自动计算GFR参数，自动计算、显示左右肾的血流期、肾图期时序曲线。

7.6  图像显示：图像的实时同步缩放、移动、遍历。平铺模式、堆叠模式。提供断层图的多平面重组，平铺、堆叠、自定义、以及快捷布局。堆叠模式下实时同步定位。

7.7  图像显示：提供与联影、GE、Philips、Siemens等原厂图像处理工作站一致的专业图像显示的精细显示、无缝显示以及平滑滤波，并可一键切换。

7.8  图像显示：内嵌超过60种医学影像色谱。可配置的默认启用色谱及常见CT窗。

7.9  全套的ROI测算工具，测量PET图像SUV值/CT图像CT值/像素/面积/长度。支持VOI测量MAX、TLG、MTV、SUVpeak值。

7.10  全VOLUME图像自动探测全部病灶，自动计算TLG/ MTV/ STD等标准参数，形成报表。可以编辑设定ROI长度、宽度，VOI长宽高设定。肿瘤病变自动定位、自动三维边界探测、自动VOI计算。VOI体积自动探测测量。VOI最大值自动探测定位。

7.11  多次融合图像同屏同图区对比功能，并联动调整。

7.12  支持图像三维投影，生成立体影像，可动态旋转、可正向/反向播放选中；可实时调节播放速度，并且输出AVI视频文件。

▲7.13  三维容积重建和融合：支持任意方向旋转、缩放；单独容积重建、融合容积重建、融合阻光度等：通过调节阈值范围可实时显示阈值范围内组织的三维图像，可同时显示多个组织的三维图像，可调节不同组织三维图像的透明程度及颜色等参数。

7.14  具有图片文字一体化报告功能，可设置多种报告封面和排版板式，可存为Word、PDF等格式文档，方便打印、上传和发布。

▲7.15  具有报告审阅修订痕迹保留功能，可记录显示出审核医生对报告的修改，明显的标记修改的内容。修改痕迹具有状态聚合：审批痕迹、状态聚合、所有痕迹，兼顾快速查看关键环节与详细保存痕迹。且痕迹包括病史、检查技术、审核回退记录、检查所见、检查意见。提供核医学中文报告系统计算机软件著作权证书。

7.16  检查资料输出及光盘刻录。

▲7.17  教学科研功能。支持核医学人员教学、培训，集成于报告系统中。提供教学库、科研库、疑难库。提供学术论文管理、个人文件管理。提供共享资料管理。提供核医学专科统计功能。

▲7.18  支持通过WEB浏览器查询浏览文字报告、典型图像及PDF格式图文报告、原始断层图像、融合后断层图像、MPR重组图像

▲7.19  支持通过WEB浏览器在线进行图像融合后处理、勾画测量区域，测量SUV、TLG、SUL、MTV等。提供核医学WEB系统计算机软件著作权证书。

8、云端存储及服务器软件

8.1  数据库服务模块：提供数据库管理服务。与本地存储及服务器软件互联互通。

8.2  存储管理服务模块：提供影像的存储和检索能力。与本地存储及服务器软件互联互通。

8.3  DICOM服务模块：提供标准DICOM服务。

▲8.4  云端阅片采用客户端/服务器架构，非远程桌面登录模式，支持云端医生报告及图像融合后处理工作站软件直接连接

9、云端前置服务器软件

本地及云PET数据存储管理，本地向云端报告任务调度管理。

10、云端医生报告及图像融合后处理工作站软件

10.1  提供云端书写/审核PET报告功能。

10.2  提供云端下载到本地的PET检查影像调阅及融合后处理功能。

10.3  图像重建：对SPECT-CT/PET-CT图像进行重建，并对比显示重建后SPECT/PET、CT、FUSED图像的横切面、矢状面和冠状面

▲10.4  图像融合：对 SPECT-CT/PET-CT 图像的横切面、矢状面和冠状面进行融合，融合比例可调。支持SPECT/PET与异机诊断CT或MR图像的异机融合功能，支持手动配准和自动配准。提供多模态图像融合处理系统计算机软件著作权证书。

▲10.5  全身骨显像图像处理功能

▲10.6  甲状腺显像图像处理功能

▲10.7  提供肾动态图像处理功能：自动计算GFR参数，自动计算、显示左右肾的血流期、肾图期时序曲线。

10.8  图像显示：图像的实时同步缩放、移动、遍历。平铺模式、堆叠模式。提供断层图的多平面重组，平铺、堆叠、自定义、以及快捷布局。堆叠模式下实时同步定位。

10.9  图像显示：提供与联影、GE、Philips、Siemens等原厂图像处理工作站一致的专业图像显示的精细显示、无缝显示以及平滑滤波，并可一键切换。

10.10  图像显示：内嵌超过60种医学影像色谱。可配置的默认启用色谱及常见CT窗。

10.11  全套的ROI测算工具，测量PET图像SUV值/CT图像CT值/像素/面积/长度。支持VOI测量MAX、TLG、MTV、SUVpeak值。

10.12  全VOLUME图像自动探测全部病灶，自动计算TLG/ MTV/ STD等标准参数，形成报表。可以编辑设定ROI长度、宽度，VOI长宽高设定。肿瘤病变自动定位、自动三维边界探测、自动VOI计算。VOI体积自动探测测量。VOI最大值自动探测定位。

10.13  多次融合图像同屏同图区对比功能，并联动调整。

10.14  支持图像三维投影，生成立体影像，可动态旋转、可正向/反向播放选中；可实时调节播放速度，并且输出AVI视频文件。

▲10.15  三维容积重建和融合：支持任意方向旋转、缩放；单独容积重建、融合容积重建、融合阻光度等：通过调节阈值范围可实时显示阈值范围内组织的三维图像，可同时显示多个组织的三维图像，可调节不同组织三维图像的透明程度及颜色等参数。

10.16  具有图片文字一体化报告功能，可设置多种报告封面和排版板式，可存为Word、PDF等格式文档，方便打印、上传和发布。

▲10.17  具有报告审阅修订痕迹保留功能，可记录显示出审核医生对报告的修改，明显的标记修改的内容。修改痕迹具有状态聚合：审批痕迹、状态聚合、所有痕迹，兼顾快速查看关键环节与详细保存痕迹。且痕迹包括病史、检查技术、审核回退记录、检查所见、检查意见。提供核医学中文报告系统计算机软件著作权证书。

11、核心工作站

2U机架式/≥4309*1 / ≥16GB 内存/≥8T*2 SAS 企业级硬盘 /H355 RAID卡/DVD光驱/双电源/板载双口千兆/19.5寸显示器/鼠标/键盘 /含导轨

12、预约登记工作站

≥I3 CPU /≥8G 内存/≥1TB硬盘/集成显卡/1000M网卡/21.5液晶宽屏/鼠标/键盘

13、55寸多媒体叫号屏

55寸显示屏/≥Intel i3/≥4G内存/≥60G硬盘

14、技师工作站（注射）

≥I3 CPU /≥8G 内存/≥1TB硬盘/集成显卡/1000M网卡/21.5液晶宽屏/鼠标/键盘

15、技师工作站（采集）

≥I3 CPU /≥8G 内存/≥1TB硬盘/集成显卡/1000M网卡/21.5液晶宽屏/鼠标/键盘

16、药物管理工作站

≥I3 CPU /≥8G 内存/≥1TB硬盘/集成显卡/1000M网卡/21.5液晶宽屏/鼠标/键盘

17、医生报告及图像融合后处理工作站

≥I5 CPU /≥16G 内存/≥1TB硬盘/≥1G独立显卡/1000M网卡/27英寸液晶宽屏/鼠标/键盘

18、云服务器

弹性ECS服务器/ ≥四核CPU/≥8G内存/≥16G系统盘/≥256G存储盘/≥20M固定带宽

19、云端前置工作站

国产机架式/≥铜牌3204CPU / ≥16G内存 /≥4T硬盘*2 支持RAID 1/双电源/板载双口千兆/鼠标/键盘 /含导轨

20、云端医生报告及图像融合后处理工作站

≥I5 CPU /≥16G 内存/≥1TB硬盘/≥1G独立显卡/1000M网卡/27英寸液晶宽屏/鼠标/键盘

21、院网接口

21.1  从医院信息系统获取检查电子申请单

21.2  上传检查诊断结果至医院信息系统

21.3  支持实体USBKEY和云CA的电子签名，实现数字签名功能

21.4  支持与医院集成平台对接，系统功能模块满足国家信息互联互通成熟度测评五级乙等要求和国家电子病历系统功能应用七级水平标准，能按照要求进行SSO单点登录和相关服务对接，提供相关数据集及共享文档，并支持医院包括但不限于电子病历无纸化归档等各信息系统的接口对接。

22、网络安全要求

22.1  满足网络安全等级保护制度2.0相关标准建设要求。

22.2  系统验收前，必须完成网络安全等级保护3级备案。

（三）配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本地存储及服务器软件 | 1 |
| 2 | 预约登记工作站软件 | 2 |
| 3 | 多媒体分诊叫号软件 | 2 |
| 4 | 技师工作站软件（注射） | 2 |
| 5 | 技师工作站软件（采集） | 2 |
| 6 | 药物管理工作站软件 | 1 |
| 7 | 医生报告及图像融合后处理工作站软件 | 12 |
| 8 | 云端存储及服务器软件 | 1 |
| 9 | 云端前置服务器软件 | 1 |
| 10 | 云端医生报告及图像融合后处理工作站软件 | 2 |
| 11 | 核心工作站 | 1 |
| 12 | 预约登记工作站 | 2 |
| 13 | 55寸多媒体叫号屏 | 2 |
| 14 | 技师工作站（注射） | 2 |
| 15 | 技师工作站（采集） | 2 |
| 16 | 药物管理工作站 | 1 |
| 17 | 医生报告及图像融合后处理工作站 | 12 |
| 18 | 云服务器 | 5 |
| 19 | 云端前置工作站 | 1 |
| 20 | 云端医生报告及图像融合后处理工作站 | 2 |
| 21 | 院网接口 | 1 |
| 22 | 网络安全 | 1 |

★（四）售后要求

本项目要求系统软硬件免费质保为五年。维保期内，提供7×24小时电话支持、远程技术支持服务，15分钟内技术响应，一般问题2小时内解决；正常远程或电话指导不能解决的问题，4小时内现场服务解决；在维护期内的软件故障，保证在1小时内恢复正常；系统灾难发生时，必要时技术人员 2小时到达现场。专职人员负责系统在日常使用过程中发生的问题并协调跟踪解决问题。

（五）付款方式：本项目分两期支付，中标人完成系统开发服务,经验收合格并稳定运行一个月后，支付中标金额的95%。验收合格后满5年，支付中标金额的5%。

（六）提供近三年（2020年至今）相关类似项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

（七）开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

（八）投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

（九）项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（十）述标、答辩：

1、述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

2、答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

（十一）投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

1、报名时间：2023年08月31日至2023年09月06日17:00；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

- 企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2023年09月06日下午17:00前电话或邮件通知招标人。

八、开标时间及地点

1、开标时间：2023年09月08日上午 9:00

2、开标地点：2号楼4楼门诊VIP室

3、投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

十、联系人：张老师:020-36591289；（项目咨询）

郑老师/周老师：020-36585829；（招标流程咨询）

十一、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

- 2023年08月30日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院核医学中文报告系统采购项目（项目编号：广中医一院招【2023】25号）”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |